| КОД ОКП 42 2860 |  |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Технический директор ЗАО «Радио и Микроэлектроника» __________________С.П. Порватов «___» ______________2004 г. |
| --- | --- |

- Счетчики электрической энергии

- однофазные электронные многотарифные

- СОЭБ-2П К/1, СОЭБ-2П К/2

- Паспорт

- ВНКЛ.411152.012-03 ПС

Новосибирск

- 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Счетчики электрической  энергии однофазные электронные многотарифные СОЭБ-2ПК ТУ 4228-012-11821941-2003 (далее – счетчики) – это многотарифные электронные счетчики непосредственного включения. Счетчики предназначены для измерения активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока.

  - Счетчики оснащены дополнительным устройством – передатчиком по силовой сети и могут использоваться для построения автоматизированных систем .

  - Счетчики устанавливаются в закрытых помещениях и эксплуатируются при температуре от минус 25 до 55 °С и относительной влажности до 90% при температуре 30 °С  при отсутствии в воздухе агрессивных паров и газов.

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности ……………………………………………………..……….………. 1(2)

Номинальный ток, А	5

Номинальное напряжение, В	.220

Номинальная частота, Гц	50

Максимальный ток, А…	50

Постоянная счетчика имп/кВт·ч	4000

Чувствительность, Вт	4,4 (5,5)

Полная мощность, потребляемая цепью тока, ВА, не более	2,5

Полная мощность, потребляемая цепью напряжения, ВА, не более	. 10

Суточный ход встроенного таймера, с/сутки, не более 	5

Средний срок службы, лет	30

Масса счетчика , кг	… 0,42

Дальность действия передатчика по силовым сетям, м, не более ………………    100

Габаритные и установочные размеры ……………………………………… .рисунок 1

25                                504-2007                     11.04.07

- Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки одного изделия входят: счетчик, паспорт, тара  потребительская.

4  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

4.1  Счетчик следует устанавливать в сухом помещении с условиями, указанными в разделе 1.

Включение в сеть производит квалифицированный электромонтер согласно схеме, имеющейся на крышке зажимов. На рисунке 2 приведена схема подключения счетчика.

4.2  Установка счетчика производится на капитальных стенах, на специальной подставке, щите или панели.

4.3 Для установки счетчика следует снять клеммную крышку, закрепить счетчик на панели тремя винтами, провести подключение счетчика к сети 220 В . Включить сеть 220 В.

4.4  Установить текущее время счетчика при помощи пульта переноса данных РМРМ2055РКЧ, подключаемого к разъему RS-485, согласно руководства пользователя на РМРМ2055РКЧ.

4.5  Проверить правильность работы установленного счетчика: при нагрузке 4 - 5 А индикатор ТМ должен мигать с частотой приблизительно 1 раз в секунду.

4.6 Проверить работоспособность передатчика по силовой сети при помощи специализированного оборудования, предназначенного для сбора данных по силовой сети.

  - Установить клеммную крышку счетчика. Клеммную крышку счетчика опломбировать.

4.8  Монтаж, демонтаж, вскрытие, установку служебной информации, проверку и клеймение должны проводить специально уполномоченные организации и лица согласно действующим правилам по монтажу и запуску электроустановок. В противном случае за неправильную работу счетчика изготовитель ответственности не несет.

25                                   504-2007                   11.04.07

- Рисунок 2 – Схема подключения счетчика

5  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Счетчик должен подвергаться периодической поверке с межповерочным интервалом 10 лет, а также после ремонта.

6  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Установку, монтаж и техническое обслуживание счетчиков должен проводить только специализированный персонал энергосбытовой  организации.

6.2. Потребителю электрической энергии, эксплуатирующему счетчик, категорически запрещается проводить любые работы по установке, монтажу или техническому обслуживанию счетчиков.

- КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Расход электрической энергии учитывается в киловатт-часах по пяти цифрам счетного устройства, расположенным слева от запятой. Учет производится по каждому из задействованных тарифов отдельно. Номер тарифа указывается в левом разряде ЖК-индикатора. Действующий  в текущий момент тариф указывается шевроном «Тариф». Переход с тарифа на тариф, а также переход на летнее/зимнее время происходит автоматически.

Перечень индицируемых параметров (отмечается при установке счетчика, ненужное зачеркнуть):

- суммарное потребление по 1 тарифу;

- суммарное потребление по 2 тарифу;

- суммарное потребление по 3 тарифу;

потребление по 1 тарифу на РДЧ;

25                                      504-2007                11.04.07

- потребление по 2 тарифу на РДЧ;

- потребление по 3 тарифу на РДЧ;

- текущее время и дата.

7.3 Счетчики имеют индикатор телеметрии ТМ с частотой мигания,  пропорциональной потребляемой мощности.

7.4 Счетчики имеют индикатор чувствительности и самохода (ИЧС) в виде шеврона на ЖК индикаторе.

- СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

8.1 Счетчики до введения в эксплуатацию следует хранить в транспортной или потребительской таре (упаковке).

8.2  Счетчики хранятся в закрытых помещениях при температуре от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 35 °С  при отсутствии агрессивных паров и газов.

8.3  При хранении на стеллажах и полках (только в потребительской таре) счетчики должны быть уложены не более чем в 10 рядов по высоте с применением прокладочных материалов через 5 рядов и не ближе 0,5 м от отопительной системы.

8.4  Хранение счетчиков без упаковки допустимо только в ремонтных мастерских с  укладкой не более 5 рядов по высоте с прокладками из картона или фанеры.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Счетчики могут транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах,  в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом.

9.2  Условия транспортирования – по ГОСТ 22261-94: в транспортной и потребительской таре при условиях тряски с ускорением не более 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту, при температуре окружающего воздуха  от минус 35 до 70 ºС и относительной влажности воздуха 95 % при температуре 30 ºС.

- ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1  Изготовитель   гарантирует   соответствие   счетчика  требованиям  технических условий

ТУ 4228-012-11821941-2003      и      ГОСТ 30207-94      при      соблюдении      правил      хранения, транспортирования и эксплуатации, а также при сохранности поверочной пломбы.

10.2  Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

10.3  Гарантийный  срок  исчисляется с даты  ввода  счетчика в эксплуатацию. При отсутствии отметки  о  вводе  в  эксплуатацию  гарантийный  срок  эксплуатации  исчисляется  с  даты передачи (отгрузки)    счетчика     покупателю.    Если   день   передачи   (отгрузки)   установит    невозможно, гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления счетчика.

10.4  Гарантийные обязательства не распространяются на счетчики:

а)  с нарушенной пломбой Госповерителя;

б)  со следами взлома, самостоятельного ремонта;

в)  с  механическими  повреждениями  элементов   конструкции   счетчика   или   оплавлением корпуса, вызванными внешними воздействиями;

г)  с расплавлением или выгоранием клеммников вследствие слабой затяжки винтов клеммной колодки при установке счетчика.

Примечание – При  представлении  счетчика  для ремонта или замены в течение гарантийного срока обязательно  предъявление  настоящего  паспорта  с  отметками о  дате выпуска и дате ввода в эксплуатацию.

- СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

- Счетчик электрической энергии однофазный электронный  многотарифный

- СОЭБ-2ПК/____       заводской №__________________

соответствует требованиям ГОСТ 30207-94, ТУ 4228-012-11821941-2003, поверен, имеет

клеймо органов государственного метрологического контроля и признан годным  к

эксплуатации

- Штамп ОТК                                                             Дата выпуска _______________

Штамп Госповерителя                                            Госповеритель_______________

Дата поверки ________________

- СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Счетчик электрической энергии однофазный электронный многотарифный

СОЭБ-2ПК/ __________       заводской №_______________

Упаковщик ________________                             Дата упаковывания ___________

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Счетчик электрической энергии однофазный электронный многотарифный

СОЭБ-2ПК/_________           заводской №______________

введен в эксплуатацию представителем организации

_________________________________________________________________________

(Название организации, должность представителя, Фамилия , И.О

Подпись ___________________                          Дата ввода __________________

25                                      504-2007                11.04.07